Краткая инструкция

по использованию материала «СИЛПЕН»

при изготовлении косметических протезов кисти

- Вспенивающийся материал «СИЛПЕН» предназначен для заполнения внутренних объемов косметических протезов кисти.

СИЛПЕН» представляет собой 2-х компонентную систему, состоящую из компонента «А» – полимерной основы и компонента «Б» – катализатора.

При взаимодействии компонентов «А» и «Б» происходит одновременно вспенивание композиции и её отверждение. Степень вспенивания композиции 200-250%.

- Технология использования вспенивающего материала «СИЛПЕН» при изготовлении косметического протеза кисти состоит из следующих операций:

- 1) Приготовление композиции «СИЛПЕН».

- 2) Заполнение приготовленной композицией внутренней полости искусственной кисти.

  - Приготовление композиции «СИЛПЕН».

    - Отвесить в полиэтиленовый стакан необходимое количество материала «СИЛПЕН» – компонент «А». Определение необходимого количества композиции проводится в зависимости от объема сохранившейся культи. При этом необходимо исходить из того, что для полного заполнения ладонной части до запястья косметической кисти:

- К6Ж1 необходимо примерно 60 грамм композиции;

- К5Ж1 необходимо примерно 50 грамм композиции;

- К4Ж1 необходимо примерно 50 грамм композиции;

- К4М1 необходимо примерно 70 грамм композиции;

- К6М1 необходимо примерно 80 грамм композиции;

- К5Д1 необходимо примерно 30 грамм композиции;

- К4Д1 необходимо примерно 25 грамм композиции;

- К3Д1 необходимо примерно 25 грамм композиции;

- К2Д1 необходимо примерно 25 грамм композиции.

    - Ввести в подготовленную навеску компонента «А» материала «СИЛПЕН» компонент «Б» в количестве одна капля компонента «Б» на 10 грамм компонента «А» непосредственно перед заливкой в кисть.

- 2.1.3 Тщательно перемешать смесь шпателем (деревянным, металлическим) или миксером в течение 1-1,5 минут.

  - Заполнение приготовленной композицией внутренней полости искусственной кисти.

- 2.2.1 Залить приготовленную композицию в искусственную кисть.

- 2.2.2 Вести культю пациента, предварительно смазанную вазилином, во внутреннюю полость искусственной кисти.

- 2.2.3 Выдержать кисть в положении «пальцами вниз» до полного отверждения композиции в течение 40 минут.

- 2.2.4 Во время отверждения композиции в первые примерно 20 минут можно подформовывать пальцами ладонную часть искусственной кисти для предотвращения её вздутия.

  - Если после отверждения композиции «СИЛПЕН» в кисти обнаружится неполное её заполнение, то необходимо приготовить дополнительную порцию композиции и заполнить ею не залитую полость. Как правило, для этого необходимо 10-15 г композиции «СИЛПЕН».